## Slide 1: 皮瓣状态智能辅助监测系统
系统架构与开发组织架构设计
开发前架构评审 · v0.1
微信小程序 × 边缘数采 × 云平台 × AI 预留
一套架构，覆盖医疗皮瓣监测与烟草在线监测两个场景
QingSi 项目组 · 2026 年 10 月
云 · 平台服务
端 · 微信小程序
边 · 数采端
智 · AI（预留）
Notes: 开场：本次汇报目的——在正式编码前，把系统怎么分层、模块怎么切、两个人怎么分工、分几期做讲清楚，请老师评审。核心观点：皮瓣监测和工业边缘-云监测是同一类问题，我们按“平台 + 领域包”来设计，一套架构服务两个场景。

## Slide 2: 一页看懂：做什么、怎么做
概览
3 类
用户角色
患者 · 医护 · 管理员
1h → 4h
采样频率
术后 72h 内每小时一次，之后每 4 小时一次
4 层
技术架构
端 · 边 · 云 · 智
2 个
应用场景
皮瓣监测 → 烟草在线监测
关键设计决策
一个小程序，三套工作台
微信小程序按登录角色切换患者 / 医护 / 管理员界面，一套代码维护
平台 + 领域包
核心平台与业务解耦，场景差异放进配置：医疗、烟草各是一个领域包
通用边缘数采端
Windows / Linux 同一套代码：断网缓存、断点续传，可本地推理
AI 接口先留好
标准化分析插件契约；一期积累医生标注数据，二期直接接入模型
Notes: 用四个数字概括项目：3 类用户、1 小时 / 4 小时的采样节奏、端边云智 4 层架构、2 个应用场景。下面四条是本次评审最希望老师拍板的设计决策。

## Slide 3: 汇报目录
目录
01
背景与需求
临床背景
三类用户与功能
02
总体架构
六条设计原则
端边云智四层
与工业监测同构
通用领域模型
03
关键模块
小程序三端
权限模型
核心流程
采样策略
实时监控墙
数采端
AI 预留接口
04
技术与工程
技术选型
代码仓库
接口契约
安全合规
部署形态
05
组织与计划
开发组织架构
分工与协作
路线图
风险与应对
待确认事项
核心观点：皮瓣监测只是第一个场景，真正要建的是可复用的“边云协同 + 实时看板 + AI 分析”监测平台
Notes: 共五部分：先讲为什么做、给谁用；再讲总体架构和“一物多用”的思路；然后逐个模块展开；最后是技术选型、工程规范和我们两个人的分工与计划。

## Slide 4: 临床背景：术后 72 小时是皮瓣存活的关键窗口
01 背景与需求
皮瓣移植：从身体其他部位（供区）切取带血管的皮肤及皮下组织，转移覆盖创面。术后一旦出现血管危象而未及时处理，皮瓣可能部分或全部坏死。
需要重点观察的指标
颜色
苍白 → 动脉供血不足；青紫 → 静脉回流障碍
纹理
皮纹、皱褶、水疱与表面光泽变化
肿胀
肿胀程度与张力，是否进行性加重
扩展指标
皮温、毛细血管回流等，后续可接传感器
监测频率（以手术结束为 T0）
T0
24h
48h
72h
96h
120h
0–72 h：每 1 小时上传 1 次，共 72 次
72 h 之后：每 4 小时上传 1 次，每天 6 次
当前痛点
夜间人手紧张，巡视频次高
纸质记录分散，难以前后对比
早期变化细微，依赖个人经验
无法远程查看与会诊
Notes: 皮瓣移植后最危险的是血管危象：动脉供血不足时皮瓣苍白、皮温下降；静脉回流障碍时皮瓣青紫、肿胀。术后前 72 小时最关键，需要每小时观察一次，之后每 4 小时一次。目前靠护士人工巡视，夜间压力大、记录分散。系统要解决的就是“按时采集 + 远程查看 + 留档对比”，并为后续 AI 判读打基础。

## Slide 5: 三类用户，一套系统
01 背景与需求
患者 / 家属
数据提供方
扫描病例二维码，绑定监测任务
按时拍照上传（带拍摄引导）
查看本人上传记录与下次时间
接收提醒，超时可补传
诉求：操作简单，3 步完成上传
医生 / 护士
数据使用方
查看任一负责患者的全部历史图像
实时监控墙：所有患者一屏总览
时间轴对比、评估标注、处置记录
接收超时与（预留）AI 预警
诉求：一眼看出谁有异常
管理员
系统运维方
新增 / 停用用户，分配角色与科室
配置采样策略模板
登记与管理数采端设备
查看审计日志与运行状态
诉求：账号与配置可控、可追溯
预留扩展：AI 实时分析 · 床旁摄像头实时视频 · 更多角色（护士长 / 科研人员 / 质检员）· 工业场景接入
Notes: 三类用户对应老师提出的三个角色：患者负责“产生数据”，医护负责“使用数据”，管理员负责“管理系统”。注意医生端有两个核心功能：一是按患者查看全部历史图像，二是像车辆监控一样的实时监控墙。角色不写死，后续可以加护士长、科研人员，工业场景里就是质检员、工艺员。

## Slide 6: 六条设计原则：可拓展、一物多用
02 总体架构
平台 + 领域包
核心平台与业务解耦，医疗、烟草各自是一个可插拔的“领域包”
配置驱动
采样频率、术语、表单、告警规则都写成配置，而不是写死在代码里
接口先行
先定 OpenAPI 接口契约，前端、后端、数采端、AI 四方并行开发
边云协同
边缘就近采集、缓存与预处理；云端集中存储、调度与展示
事件驱动
“新图片到达”等事件进入消息总线，AI、告警、大屏按需订阅
安全合规
医疗影像属敏感个人信息：最小权限、全程加密、操作留痕
Notes: 这六条原则是后面所有设计的依据。最重要的是第一条和第二条：平台本身不认识“皮瓣”，皮瓣只是一个领域包；所有会变的东西（频率、术语、表单、规则）都放在配置里。这样换到烟草在线监测时，主要工作是写一个新的领域包，而不是重写系统。

## Slide 7: 总体架构：端 · 边 · 云 · 智 四层协同
02 总体架构
采集侧 · 端 + 边
患者小程序
拍照上传 · 查看记录
边缘数采端
Win / Linux · 摄像头 · 相机
第三方（预留）
HIS · MES · 设备系统
应用侧 · 查看与管理
医护小程序
历史图像 · 评估标注
监控大屏
实时宫格 · 状态告警
管理后台
用户 · 策略 · 设备
云平台 · 核心服务
接入层
API 网关
统一鉴权
WebSocket
MQTT（预留）
服务层
用户与权限
RBAC · 数据范围
组织与对象
医院 · 科室 · 患者
监测任务
建档 · 绑定 · 周期
采样排程
策略 · 提醒 · 超时
媒体服务
直传 · 缩略图
监控墙
快照聚合 · 推送
告警规则
阈值 · 升级 · 通知
审计日志
查看 · 导出留痕
数据层
PostgreSQL
Redis 队列
对象存储
时序库（预留）
智能层
（预留）
AI 网关：插件注册与路由
皮瓣模型：颜色·纹理·肿胀
烟草缺陷检测模型
边缘轻量模型（ONNX）
数据流：采集侧 → 接入层 → 服务层 → 数据层；“新采样”等事件经消息总线驱动监控墙、告警与 AI 分析
Notes: 总体架构从左到右是数据流：左边是采集侧，包括患者手机小程序和边缘数采端；中间是云平台，分接入层、服务层、数据层；右边是查看和管理的应用。底下是预留的智能层，云端和边缘都可以调用模型。患者端和医护端其实是同一个小程序，这里为了表达数据流向分开画。

## Slide 8: 与工业边云监测同构：一套架构，两个行业
02 总体架构
架构要素 | 皮瓣监测（医疗） | 烟草在线监测（工业）
监测对象 | 患者的移植皮瓣 | 烟支 / 烟包 / 设备工位
采集端 | 患者手机、床旁摄像头 | 产线工业相机、传感器、PLC
边缘节点 | 病区护士站电脑（Windows） | 工控机（Windows / Linux）
采样策略 | 术后 0–72 h 每 1 h，之后每 4 h | 按节拍 / 班次 / 批次
分析模型 | 颜色 · 纹理 · 肿胀 → 坏死风险 | 外观缺陷 · 尺寸 · 色差 → 质量判定
实时看板 | 病区患者监控墙 | 车间中控大屏
异常处置 | 通知医生、记录处置 | 报警、剔除、工艺调整
组织层级 | 医院 → 科室 → 病区 → 床位 | 工厂 → 车间 → 产线 → 工位
结论：差异只在“领域包”（术语 · 表单 · 策略 · 模型 · 大屏模板），平台核心代码复用，目标复用率 ≥ 80%
Notes: 这页回答“一物多用”：把皮瓣监测和烟草在线监测逐项对照，每一行在架构上都是同一个东西，只是名字和参数不同。所以我们做的是一个“边缘采集 + 云端汇聚 + 实时看板 + AI 分析”的通用监测平台，皮瓣是第一个落地场景。80% 是目标值，用来约束我们不要把业务写死在核心代码里。

## Slide 9: 通用领域模型：把“患者”抽象为“监测对象”
02 总体架构
① 组织与对象：谁被监测
租户
Tenant
医疗：医院
烟草：卷烟厂
组织
Org
医疗：科室 / 病区
烟草：车间 / 产线
监测对象
Subject
医疗：患者皮瓣
烟草：机台 / 工位
监测任务
Task
医疗：术后监测周期
烟草：一个生产批次
② 数据与智能：监测到了什么
采集源
Source
医疗：手机 / 摄像头
烟草：工业相机
采样
Sample
医疗：一张创面照片
烟草：一帧图像
分析结果
Inference
医疗：坏死风险评分
烟草：缺陷类型判定
事件告警
Alert
医疗：疑似血管危象
烟草：质量异常报警
落地方式：通用字段建表固定；领域特有字段存入 JSONB 扩展属性，并由领域包中的表单 Schema 描述 —— 新场景无需改表结构
Notes: 数据库和代码里不出现“患者表”“皮瓣表”这样的强业务命名，而是用 8 个通用实体。比如“患者”在系统里是一个监测对象，“一次术后 7 天的观察”是一个监测任务，“一张照片”是一个采样。皮瓣部位、手术方式这些医疗特有的字段放在扩展属性里，由领域包定义表单。

## Slide 10: 用户端：一个小程序，按角色呈现三套工作台
03 关键模块设计
患者端
首页
下次上传倒计时
拍照上传
引导框 + 色卡，自动质检
我的记录
按时间查看历史照片
消息
提醒订阅 · 医护留言
医护端
监控墙
宫格总览，异常置顶
患者列表
按病区 / 风险筛选
患者详情
时间轴 · 前后对比
评估标注
正常 / 可疑 / 异常
管理端
用户管理
新增 · 停用 · 分配角色
组织与床位
医院 / 科室 / 病区
采样策略
频率模板配置
设备与审计
数采端登记 · 操作日志
登录与绑定
微信授权登录。医护账号由管理员预建，首次登录绑定微信；患者扫描护士出示的二维码绑定病例
按角色路由
登录后按角色加载对应的菜单与页面；前端只做展示控制，权限由后端统一校验
跨端复用
uni-app（Vue 3）一套代码编译为微信小程序与 H5，监控大屏和工业 PC 浏览器可直接复用
Notes: 三类用户共用一个微信小程序，登录后按角色进入不同的工作台，这样只需要维护一个小程序、一次审核。患者端越简单越好：首页就是倒计时和一个大大的拍照按钮。医护端以监控墙为首页。管理端功能用得少，也可以放到 Web 后台。权限一定以后端校验为准，前端隐藏菜单只是体验优化。

## Slide 11: 权限模型：RBAC 角色 + 数据范围双重控制
03 关键模块设计
功能 \ 角色 | 患者 | 医护 | 管理员
上传图片 | 本人 | 代拍上传 | —
查看历史图像 | 本人 | 负责 / 本科室 | 只读审计
实时监控墙 | — | 本科室 | 全院
评估标注 · 处置记录 | — | ✓ | —
采样策略配置 | — | 本科室调整 | 全局模板
用户与角色管理 | — | — | ✓
数采端设备管理 | — | — | ✓
医护可再细分：护士（上传、查看）· 医生（+评估、调策略）· 科主任（+全科统计）
角色可扩展
新增角色 = 勾选权限点，无需改代码：护士长、科研人员、质检员…
数据范围分级
本人 → 本组 → 本科室 → 全院；工业场景对应 工位 → 产线 → 全厂
权限点示例
sample:upload sample:read
wall:view review:write
user:manage edge:manage
Notes: 权限由两部分组成：角色决定“能做什么”，数据范围决定“能看谁的”。比如医护都能看历史图像，但只能看自己负责或本科室的患者。我们把每个操作定义成权限点，角色就是权限点的组合，新增角色只需要配置。

## Slide 12: 核心流程：从建档到预警的业务闭环
03 关键模块设计
1
建档
护士创建监测任务，录入手术时间 T0，生成绑定二维码
2
绑定
患者微信扫码，阅读并同意隐私条款
3
排程
按采样策略自动生成上传时间表
4
提醒
到点推送订阅消息；超时未传通知责任护士
5
上传
引导拍照 → 质量检查 → 压缩并生成缩略图 → 入库
6
查看
监控墙实时刷新；医生查看、对比并评估
7
AI 分析
预留：输出风险评分，超过阈值自动告警
数据飞轮：一期积累，二期见效
医生评估标注
带标签数据集
训练 / 迭代模型
AI 辅助提示
医生复核反馈
AI 只做辅助提示，诊疗判断始终由医生作出；医生的每次复核都会回流为新的标注数据
Notes: 一条完整的业务链：护士建档时录入手术结束时间 T0，系统据此排出整张采样时间表；患者按提醒拍照上传；医生在监控墙上看到最新图片并评估。第 7 步 AI 一期只留接口。关键点在下面的数据飞轮：一期医生的每次评估（正常 / 可疑 / 异常）都会存成标注，这就是二期训练模型的数据集。

## Slide 13: 采样策略引擎：频率可配置，不写死在代码里
03 关键模块设计
Chart: 术后每日应上传次数
| 第1天 | 第2天 | 第3天 | 第4天 | 第5天 | 第6天 | 第7天
应上传次数 | 24 | 24 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6
术后 0–72 h：每 1 小时一次（每天 24 次）
72 h 之后：每 4 小时一次（每天 6 次）
提醒通道：微信订阅消息为一次性授权 → 每次上传成功后引导订阅下一次；备用短信 / 护士站大屏
策略配置示例（领域包内的 JSON）
{
"policy": "FLAP_DEFAULT",
"anchor": "surgeryEndTime",
"rules": [
{ "from": "0h", "to": "72h", "every": "1h" },
{ "from": "72h", "to": "end", "every": "4h" }
],
"graceMinutes": 15,
"escalate": ["patient", "nurse", "doctor"]
}
时间窗与升级：允许 ±15 分钟；超时依次提醒患者 → 责任护士 → 主治医生
个体化调整：发现可疑时，医生可将单个患者临时改为每 30 分钟一次
工业复用：同一引擎按节拍、班次或批次触发采集任务
Notes: 老师给的规则是：术后前 72 小时每小时一次，之后每 4 小时一次。前三天每天 24 次，从第四天起每天 6 次。我们不把这个规则写在代码里，而是写成右边这样的策略配置，医生可以对单个患者临时加密。提醒用微信订阅消息，但它是一次性授权，所以每次上传后要引导患者订阅下一次，超时还要升级通知护士。

## Slide 14: 实时监控墙：像车辆监控一样一屏看全病区
03 关键模块设计
骨科二病区 · 监控墙 在监 12 人
● 正常 8 ● 临近 2 ● 超时 1 ● AI 预警 1
12床 张*
AI：疑似静脉危象
7床 李*
已超时 18 分钟
3床 王*
3 分钟后到期
15床 赵*
6 分钟后到期
1床 陈*
下次 · 23 分钟后
2床 刘*
下次 · 31 分钟后
5床 杨*
下次 · 40 分钟后
8床 黄*
下次 · 46 分钟后
9床 周*
下次 · 1 小时后
10床 吴*
下次 · 2 小时后
11床 徐*
下次 · 3 小时后
16床 孙*
下次 · 3 小时后
宫格布局
4 / 9 / 16 宫格切换；异常患者自动置顶并高亮
实时推送
WebSocket 推送新图片与状态变化，秒级刷新
一键下钻
点击宫格进入患者详情：时间轴、前后对比、评估
演进路线
一期：准实时快照墙；二期：接入床旁摄像头实时视频（RTSP / GB28181 → WebRTC），与工业视频监控共用流媒体服务
Notes: 这就是老师说的“像车辆监控系统一样”的页面：一屏显示病区所有在监患者，每个格子是最新一张照片的缩略图和状态。颜色代表状态：绿色正常、黄色快到上传时间、红色已超时、紫色是二期 AI 给出的预警。异常的自动排到前面。一期是“准实时”的照片墙；二期如果接床旁摄像头，就升级为真正的实时视频，这部分的流媒体服务和工业视频监控是同一套。

## Slide 15: 数采端（边缘代理）：Windows / Linux 通用
03 关键模块设计
采集驱动
USB 摄像头
网络摄像头 RTSP
工业相机 SDK
文件夹监听
PLC · 传感器
预处理
模糊 / 曝光检测
重复帧去重
压缩 · 缩略图
时间戳水印
隐私区域遮挡
本地推理
可选模块
ONNX Runtime
OpenVINO
弱网就地预警
本地缓存
SQLite 任务队列
本地文件暂存
断网自动续传
容量滚动清理
上行通道
HTTPS 批量上传
MQTT 消息
请求签名鉴权
失败重试退避
实现：Node.js 主程序 + 驱动插件（厂商 SDK 以子进程 / gRPC 封装）；部署为 Windows 服务、Linux systemd 或 Docker
远程管理（下行）：设备注册 · 心跳上报 · 配置下发 · 远程升级（OTA）· 日志回传
医疗场景
病区护士站电脑 + 床旁摄像头，服务 ICU 或行动不便的患者；与手机上传共用同一接口
工业场景
产线工控机 + 工业相机 / 传感器，断网自治、本地推理，结果汇聚到中心云平台
Notes: 数采端是“一物多用”的关键。它是一个跑在 Windows 或 Linux 上的常驻程序，分五段流水线：驱动层负责接各种设备，预处理做质检和压缩，可选的本地推理，本地缓存保证断网不丢数据，最后上传到云端。医院里它可以接床旁摄像头，工厂里接工业相机和 PLC，代码是同一份，只是驱动插件不同。

## Slide 16: AI 预留接口：分析器插件化，模型可热插拔
03 关键模块设计
采样入库
图片 + 元数据
发布事件
sample.created
AI 网关
按领域 / 模型路由
模型服务
HTTP / gRPC
结果回写
inference 记录
规则引擎
告警 · 监控墙
// 分析请求
POST /ai/v1/analyze
{
"sampleId": "S20261028-0012",
"domain": "medical.flap",
"model": "flap-risk@1.0",
"media": { "type": "image", "url": "<签名URL>" },
"context": { "hoursAfterSurgery": 26 }
}
// 响应（同步返回，或异步回调 /api/v1/inferences）
{
"riskScore": 0.82, "level": "high",
"labels": [{ "code": "VENOUS_CONGESTION", "conf": 0.79 }],
"metrics": { "color": 0.71, "texture": 0.40, "swelling": 0.66 },
"modelVersion": "1.0.3"
}
AI 仅提供辅助提示，诊疗决策始终由医生作出
统一分析器契约
输入采样与上下文，输出风险分、标签、指标、区域与模型版本；皮瓣与烟草共用
同步 / 异步两种模式
轻量模型同步返回；重模型经队列异步回调；边缘端可运行同一 ONNX 模型
拍摄规范决定上限
固定距离与角度、引导框、标准色卡做颜色校正——一期就开始规范采集
Notes: AI 一期不做模型，但接口现在就定下来。每张图片入库后发布一个 sample.created 事件，AI 网关按领域和模型把它路由到对应的模型服务，结果统一回写，再由规则引擎决定是否告警。输入输出格式是通用的：皮瓣模型输出颜色、纹理、肿胀等指标和风险分；烟草缺陷检测也用同一个格式。另外，模型效果的上限取决于照片质量，所以拍摄规范（固定距离、引导框、标准色卡）一期就要做。

## Slide 17: 技术选型：JavaScript 为主线，全栈统一
04 技术与工程
层次 | 选型 | 理由
用户端 | uni-app（Vue 3）+ uni-ui | JavaScript 技术栈；一套代码编译微信小程序 + H5
后台 / 大屏 | Vue 3 + Vite + Element Plus + ECharts | 与小程序同属 Vue 生态，组件与经验复用
业务后端 | Node.js 20 LTS + NestJS | 模块化 + 依赖注入；守卫实现 RBAC，便于插件化
数采端 | Node.js + 驱动插件 | Windows / Linux 同一份代码，可注册为系统服务
数据库 | PostgreSQL 16 | JSONB 存领域扩展字段；可加 TimescaleDB 存工业时序
缓存 / 队列 | Redis + BullMQ | 定时提醒、超时检测、异步任务
对象存储 | MinIO / 腾讯云 COS | S3 兼容，私有化与公有云切换不改代码
物联 / 流媒体 | EMQX（MQTT）· ZLMediaKit | 预留：设备消息；RTSP / GB28181 转 WebRTC
AI 服务 | Python + FastAPI + ONNX Runtime | 预留：模型生态在 Python，经 HTTP 与主体解耦
工程化 | Docker Compose · GitHub Actions | 单机一键部署起步，CI 自动检查
原则：主体 JavaScript（可渐进引入 TypeScript）；只有 AI 模型服务使用 Python，并通过 HTTP 接口与主体隔离
Notes: 按老师要求主体用 JavaScript。前端用 uni-app 写小程序，原因是一套代码还能出 H5，大屏和工厂里的电脑浏览器都能用；后台和大屏用 Vue 3，与小程序同一套思路。后端用 Node.js + NestJS，它天然按模块组织，正好对应我们的模块划分。数据库选 PostgreSQL 是因为 JSONB 适合领域扩展字段，将来工业时序数据也能用 TimescaleDB 扩展。AI 模型只能用 Python，但通过 HTTP 接口隔离，不影响主体。

## Slide 18: 代码仓库：Monorepo 统一管理，模块边界清晰
04 技术与工程
QingSi/
├─ apps/
│ ├─ miniapp/ 微信小程序（三角色）
│ ├─ console-web/ 管理后台 + 监控大屏
│ └─ edge-agent/ 数采端（Win / Linux）
├─ services/
│ ├─ api-server/ 核心业务服务
│ └─ ai-gateway/ AI 网关（预留）
├─ ai-models/ Python 模型服务（二期）
├─ packages/
│ ├─ shared/ 常量 · 角色 · 错误码
│ └─ sdk-js/ 统一 API SDK
├─ domain-packs/
│ ├─ medical-flap/ 皮瓣监测领域包
│ └─ tobacco-online/ 烟草在线监测（三期）
├─ deploy/ Docker Compose · Nginx
└─ docs/ 架构 · 接口 · PPT
api-server 模块划分（NestJS Module）
auth
认证
user
用户
rbac
权限
org
组织
subject
监测对象
task
监测任务
schedule
采样排程
media
媒体
sample
采样
wall
监控墙
alert
告警
ai-adapter
AI 适配
edge
设备
audit
审计
domain-pack
领域包
领域包 = 场景差异的全部
术语字典
表单 Schema
采样策略
告警规则
AI 模型绑定
大屏模板
Notes: 建议用一个 Monorepo 管理所有代码：apps 放三个终端程序，services 放后端服务，packages 放前后端共享的常量和 SDK，domain-packs 放领域包。后端按右边 15 个模块组织，其中 domain-pack 模块负责加载领域包。新增烟草场景时，主要工作是在 domain-packs 下加一个目录。

## Slide 19: 接口契约（v1 草案）：先定接口，再并行开发
04 技术与工程
模块 | 方法与路径 | 说明 | 调用方
认证 | POST /api/v1/auth/wx-login | 微信 code 换取访问令牌 | 全部角色
监测任务 | POST /api/v1/tasks | 建档，生成绑定二维码 | 医护
绑定 | POST /api/v1/tasks/{id}/bind | 患者扫码绑定 | 患者
上传凭证 | POST /api/v1/media/upload-token | 获取对象存储直传凭证 | 患者 / 数采端
采样 | POST /api/v1/samples | 登记一次采样记录 | 患者 / 数采端
历史 | GET /api/v1/subjects/{id}/samples | 按时间段查询历史图像 | 医护
监控墙 | GET /api/v1/wall + WS /ws/wall | 快照 + 实时事件推送 | 医护 / 大屏
评估 | POST /api/v1/samples/{id}/reviews | 医生评估与标注 | 医护
用户 | POST /api/v1/admin/users | 新增用户并分配角色 | 管理员
设备 | POST /api/v1/edge/heartbeat | 心跳上报、拉取配置 | 数采端
AI 结果 | POST /api/v1/inferences | 回写 AI 分析结果（预留） | AI 网关
事件总线（预留）：sample.created · task.overdue · inference.done · alert.raised —— AI、告警、大屏按需订阅
Notes: 这是一期接口的草案，评审通过后会写成 OpenAPI 文档放在 docs 目录，前后端以文档为准并行开发。图片不经过业务服务器，而是先申请上传凭证，再直传对象存储，最后登记采样记录，这样服务器压力小、数采端和小程序走同一套接口。

## Slide 20: 数据安全与合规：医疗影像按敏感个人信息管理
04 技术与工程
合规前置
医疗健康信息属敏感个人信息，需单独同意
配置小程序《用户隐私保护指引》，数据境内存储
临床使用前完成伦理审批与知情同意
访问控制
最小权限 + 数据范围隔离，后端统一鉴权
图片私有读，按需签发短时效签名 URL
查看页叠加用户水印，防止截屏外传
传输与存储
全链路 HTTPS；数采端上行请求签名
对象存储加密；姓名、手机号脱敏展示
拍摄引导只拍创面，避免拍到面部
审计与留存
查看、下载、导出、权限变更全部留痕
明确数据保留期限与销毁流程
每日备份；后续对标网络安全等级保护
Notes: 患者创面照片属于医疗健康信息，按《个人信息保护法》是敏感个人信息，必须单独取得同意。技术上做到四点：合规前置、访问控制、加密传输存储、全程审计。还有一个容易忽略的细节：拍照引导框只框创面，避免拍到患者面部。

## Slide 21: 部署形态：单机起步，云边按需扩展
04 技术与工程
云端单机
开发 / 试点
Nginx（HTTPS）
api-server（Node.js）
PostgreSQL · Redis
MinIO 对象存储
Docker Compose 编排
一台云服务器即可运行
一条命令启动全部服务
适合课题验证与小规模试点
医院私有化
正式上线
院内应用服务器
院内数据库与存储
病区边缘节点
安全网关（小程序接入）
HIS 对接（预留）
数据不出医院内网
满足医院信息安全要求
小程序经安全网关访问
工业现场
烟草复用
中心云平台
MQTT Broker（EMQX）
厂区边缘工控机集群
工业相机 / PLC / 传感器
MES 对接（预留）
边缘断网自治、本地推理
样本与结果汇聚到中心
多厂区多租户统一管理
Notes: 部署分三种形态，代码是同一套：课题阶段一台云服务器用 Docker Compose 跑起来即可；正式在医院用时，数据要求不出院，就私有化部署到医院内网；到了工厂，就是边缘工控机集群加中心云平台。

## Slide 22: 开发组织架构：小团队，角色清晰
05 组织与计划
指导老师
项目负责人：方向把控、需求确认、阶段验收
算法同学（二期）
模型训练、评估与部署
临床顾问
合作医生 / 护士：需求、拍摄规范、评估标准与标注
开发 A｜前端与交互负责人
uni-app · Vue 3 · ECharts
微信小程序三端（患者 / 医护 / 管理员）
监控墙、Web 管理后台与大屏
交互原型、UI 规范、拍摄引导
前端联调与体验测试
开发 B｜后端与平台负责人
Node.js · NestJS · PostgreSQL
核心服务、数据库与接口契约
采样排程、提醒、权限与审计
数采端（边缘代理）与 AI 接口预留
部署运维、CI 与安全
双人共同：需求评审 · 代码互审 · 交叉测试 · 文档维护
Notes: 团队是“1 + 2 + 2”：指导老师把方向和验收；我们两个开发者按前端 / 后端切分，接口契约是两人之间的边界；临床顾问提供业务知识和标注标准；二期做模型时再引入算法同学。两人都要参与需求评审、互相审代码和交叉测试，避免单点。

## Slide 23: 分工矩阵与协作规范
05 组织与计划
工作项 | 主责 | 协作 | 评审
需求梳理与原型 | 开发 A | 临床顾问 | 指导老师
接口契约（OpenAPI） | 开发 B | 开发 A | 双人互审
小程序三端 · 监控墙 | 开发 A | 开发 B | 临床顾问
后端服务 · 数据库 | 开发 B | 开发 A | 指导老师
数采端 · AI 接口预留 | 开发 B | 开发 A | 指导老师
拍摄规范 · 评估标准 | 临床顾问 | 开发 A | 指导老师
测试 · 部署 · 文档 | 双人 | — | 指导老师
阶段验收 | 指导老师 | 双人 | —
主责 = 对结果负责；协作 = 参与实现；评审 = 把关验收
协作规范
Git 分支流程
feature 分支开发，PR 互审后合并
两周一个迭代
每周例会同步进度、风险与下周计划
文档先行
接口变更先改 docs，再改代码
质量门禁
ESLint + Prettier、核心单测、CI 检查
任务看板
GitHub Issues / Projects 跟踪任务
Notes: 左边是分工矩阵，每项工作只有一个主责人，避免“两个人都管等于没人管”。右边是协作规范：代码全部走 Pull Request 互审，两周一个迭代，接口变更先改文档。

## Slide 24: 路线图：三期演进，一期约 8 周交付 MVP
05 组织与计划
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
架构评审 · 原型 · 接口契约
工程脚手架 · 登录与角色
建档绑定 · 拍照上传
历史查看 · 监控墙
采样提醒 · 管理后台 · 审计
部署联调 · 科室试点
M1 架构冻结
M2 核心流程跑通
M3 科室试点
一期 · MVP（约 8 周）
三角色小程序 · 监控墙 · 采样提醒
二期 · 智能化
标注数据集 · AI 模型 · 实时视频
三期 · 平台化复用
抽取领域包 · 烟草在线监测试点
Notes: 一期按 8 周规划，目标是一个能在科室试用的 MVP：三角色小程序、监控墙、采样提醒。第 1–2 周就是现在这一步：架构评审、原型和接口契约。二期在积累了足够标注数据后做 AI 和实时视频；三期把领域包抽出来，到烟草在线监测场景验证复用。二期和三期的时间视数据积累和老师安排再定。

## Slide 25: 主要风险与应对
05 组织与计划
等级 | 风险 | 影响 | 应对
高 | 小程序医疗类目需资质；实时音视频组件仅对部分类目开放 | 正式版无法上线 | 课题期先用体验版；由医院主体申请类目；实时视频先放 Web 端
中 | 订阅消息需用户逐次授权 | 提醒漏发 | 每次上传后引导订阅下次；超时升级至护士站；短信兜底
高 | 照片光照、角度、距离不一致 | 人工判读与 AI 精度下降 | 引导框 + 标准色卡 + 自动质量检测
高 | 敏感数据泄露 | 合规与伦理风险 | 权限隔离、加密、审计；伦理审批与知情同意
中 | 两人团队人力有限 | 进度延误 | 严控 MVP 范围；接口先行并行开发；复用成熟组件
中 | 需求变化、跨场景扩展 | 返工 | 领域包 + 配置驱动，变化收敛在配置层
说明：小程序类目、订阅消息与音视频组件的开放范围以微信官方最新规则为准，立项时需再次核实
Notes: 最大的风险不是技术，而是小程序的类目资质：医疗类小程序需要医疗机构资质，实时音视频组件也只对部分类目开放。所以课题阶段建议先用体验版在小范围使用，正式上线由医院作为主体申请。第二个高风险是照片质量，这直接决定医生能不能看准、模型能不能训好。

## Slide 26: 待确认事项与下一步
结语
需要老师确认的 5 件事
1
小程序注册主体（个人 / 学校 / 医院）与上线方式
2
试点科室、床位规模与参与医护人数
3
一期是否需要床旁摄像头，还是仅患者手机拍照
4
数据存放：公有云，还是医院内网
5
伦理审批与患者知情同意由谁牵头
下一步（评审通过后 2 周内）
冻结一期范围与验收标准
输出交互原型与 OpenAPI v1 接口文档
搭建 Monorepo、开发环境与 CI
与临床顾问确定拍摄规范与评估量表
谢谢！欢迎老师批评指正
Notes: 最后有 5 个问题需要老师拍板，尤其是小程序用谁的主体注册、数据放在哪里，这两件事决定部署方式。评审通过后两周内，我们交付原型图、接口文档和可运行的工程框架。